## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
电工基础知识
常用电工仪器及其使用

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
客户：刚买的房子需要安装家庭用电线路。
电工师傅：您的房子线路安装有什么要求吗？
客户：正常家庭用电线路即可。
电工师傅：请稍等，安装家庭线路除了要用的电工工具、量具、仪表外，还需用到常用的电工仪器。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.1 FAT32文件系统的基本结构
理论要求
1.了解了示波器、函数发生器等仪器
2.掌握了示波器、函数发生器等仪器功能按键及使用
技能要求
1.通过结合实物认示波器、函数发生器等仪器
2.完成示波器、函数发生器等仪器案例操作，掌握其使用。

## Slide 7
理论知识
电工高级技能培训与考核课程
示波器
信号发生器

## Slide 8
1.1 示波器
1.1示波器
示波器全名为阴极射线示波器。它是观察和测量电信号的一种电子仪器。一切可以转化为电压的其它电学量(如电流、电功率、阻抗、位相等)和非电学量(温度、位移、压强、磁场、频率等)以及它们随时间的变化过程，都可以用示波器来进行实时观察，如图2-1-1所示。
图2-3-9 示波器
按照信号的不同分类
模拟示波器采用的是模拟电路（示波管，其基础是电子枪）电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上。屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就会发出光来。
数字示波器则是数据采集，A/D转换，软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器的工作方式是通过模拟转换器（ADC）把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值，并对样值进行存储，存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止，随后，数字示波器重构波形。数字示波器可以分为数字存储示波器（DSO），数字荧光示波器（DPO）和采样示波器。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 9
1.1 示波器
1.1示波器
按照结构和性能不同分类
①普通示波器。电路结构简单，频带较窄，扫描线性差，仅用于观察波形。
②多用示波器。频带较宽，扫描线性好，能对直流、低频、高频、超高频信号和脉冲信号进行定量测试。借助幅度校准器和时间校准器，测量的准确度可达±5%。
③多线示波器。采用多束示波管，能在荧光屏上同时显示两个以上同频信号的波形，没有时差，时序关系准确。
④多踪示波器。具有电子开关和门控电路的结构，可在单束示波管的荧光屏上同时显示两个以上同频信号的波形。但存在时差，时序关系不准确。
⑤取样示波器。采用取样技术将高频信号转换成模拟低频信号进行显示，有效频带可达GHz级。
⑥记忆示波器。采用存储示波管或数字存储技术，将单次电信号瞬变过程、非周期现象和超低频信号长时间保留在示波管的荧光屏上或存储在电路中，以供重复测试。
⑦数字示波器。内部带有微处理器，外部装有数字显示器，有的产品在示波管荧光屏上既可显示波形，又可显示字符。被测信号经模一数变换器（A/D变换器）送入数据存储器，通过键盘操作，可对捕获的波形参数的数据，进行加、减、乘、除、求平均值、求平方根值、求均方根值等的运算，并显示出答案数字。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 10
1.2 函数发生器
1.2函数发生器
函数发生器是一种多波形的信号源。它可以产生正弦波、方波、三角波、锯齿波，甚至任意波形。有的函数发生器还具有调制的功能，可以进行调幅、调频、调相、脉宽调制和VCO控制，如图2-2-1所示
图2-2-1函数发生器
函数发生器有很宽的频率范围，使用范围很广，它是一种不可缺少的通用信号源。可以用于生产测试、仪器维修和实验室，还广泛使用在其它科技领域，如医学、教育、化学、通讯、地球物理学、工业控制、军事和宇航等。
技术指标
频率范围 10Hz~100Hz，100Hz~1000Hz，1kHz~10kHz
频率控制方式 通过改变RC时间常数手控信号频率
通过改变控制电压Uc实现压控频率VCF
输出电压 正弦波Upp≈3 V 幅度连续可调;
三角波Upp≈5 V 幅度连续可调;
方波Upp≈14 V 幅度连续可调.
波形特性 方波上升时间小于2s；
三角波非线性失真小于1%；
正弦波谐波失真小于3%。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 11
实践技能
懂得示波器按键功能
与函数发生器功能按键
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.1 示波器按键功能介绍
（1）POWER（电源开关）
当电源接通时，LED 全部会亮，一会儿以后，一般的操作程序会显示，然后执行上次开机前的设定，LED 显示进行中的状态。
（2） TRACE ROTATION
RACE ROTATION 是使水平轨迹与刻度线成平行的调整钮，这个电位器可用小螺丝起来调整。
（3） INTEN—控制钮
这个控制钮用于调节波形轨迹亮度，顺时针方向调整增加亮度,反时针方向减低亮度。
（4）FOCUS
轨迹和光标读出的聚焦控制钮。
（5） CAL
此端子输出一个0.5Vp-p、1kHz 的参考信号，给探棒使用。
（6） Ground socket――香蕉接头接到安全的地线，此接头可作为直流的参考电位和低频信号的测量。
2.1示波器按键功能介绍
图2-3-11 示波器界面

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.1 示波器按键功能介绍
（7） TEXT/ILLUM――具有双重功能的控制钮。
这个按钮用于选择TEXT 读值亮度功能和刻度亮度功能。以“TEXT”或“ILLUM”显示
在读值装置中。以下次序将发生（按钮后）
“TEXT”――“ILLUM”――“TEXT”
TEXT/ ILLUM 功能和ARIABLE(9)控制钮相关。顺时针旋转此钮增加TEXT 亮度或刻度亮度。反时针则减低， 按此钮可以打开或关闭TEXT/ILLUM 功能。
（8）光标量测功能
有两个按钮和 VARIABLE(9)控制钮有关。
△V－△ T－1/ △ T－OFF 按钮
当此按钮按下时，三个量测功能将以下面的次序选择。
▽V：出现两个水平光标，根据VOLTS/DIV 的设置，可计算两条光标之间的电压。
▽T：出现两个垂直光标，根据TIME/DIV 设置，可计算出两条垂直光标之间的时间。
1/▽T：出现两个垂直光标，根据TIME/DIV 设置，可计算出两条垂直光标之间时间的倒数，1/▽T T 显示在CRT 上部。
C1－C2—TRK 按钮
光标 1，光标2，轨迹可由此钮选择，按此钮将以下面次序选择光标。
C1：使光标1 在CRT 上移动（▼或◣符号被显示）
C2：使光标2 在CRT 上移动（▼或◣符号被显示）
TRK:同时移动光标1 和2﹐保持两个光标的间隔不变﹒（两个符号都被显示）
2.1示波器按键功能介绍

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.1 示波器按键功能介绍
（9）VARABLE（可变旋钮）
通过旋转或按VARIABLE 按钮，可以设定光标的位置。
在光标模式中，按 VARIABLE 控制钮可以在FINE(细调)和COARSE（粗调）之间选择光标位置，如果旋转VARIABLE，选择FINE 调节，光标移动得慢选择COARSE 光标移动得快。
在 TEXT/ILLUM 模式，这个控制钮用于选择TEXT 亮度和刻度亮度,请参考TEXT/ILLUM(7)部分。
（10） CH1—通道1选择按钮
CH2—通道2选择按钮
快速按下 CH1（CH2）按钮，通道1（通道2）处于导通状态。
（12）CH1 POSITION—控制钮
（13）CH2 POSITION—控制钮
通道 1 和2 的垂直波形定位可用这两个旋钮来设置。
（14）ALT/CHOP
这个按钮有多种功能，只有两个通道都开启后，才有作用。
ALT—在读出装置显示交替通道的扫描方式。
CHOP—切割模式的显示。
每一扫描期间，不断于 CH1 和CH2 之间作切割扫描。
2.1示波器按键功能介绍
（15）ADD-INV－具有双重功能的按钮。
ADD－读出装置显示“+”号表示相加模式。输入信号相加或是相减的显示由相位关系和INV 的设定决定﹐两个信号将成为一个信号显示。
INV-按住此钮一段时间，设定CH2 反向功能的开/关，反向状态将会于读出装置上显示“↓”号。反向功能会使 CH2 信号反向180显示。

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.1 示波器按键功能介绍
（16）CH1 VOLTS/DIV
（17）CH2 VOLTS/DIV
这两个控制钮有双重功能。
顺时针方向调整旋钮，以1－2－5 顺序增加灵敏度，反时针则减小。档位从1MV/DIV 到20V/DIV。如果关闭通道，此控制钮自动不动作。使用中通道的偏向系数和附加资料都显示在读出装置上。
VAR按住此钮一段时间选择VOLTS/DIV 作为衰减器或作为调整的功能。开启VAR 后，以>符号显示，反时针旋转此钮以减低信号的高度。
（18） CH1,AC/DC
（19）CH2,AC/DC
按一下此钮，切换交流（～的符号）或直流（＝的符号）的输入耦合。此设定及偏向系数显示在读出装置上
（20）CH1 GND—Px10
（21）CH2 GND—Px10—双重功能按钮。
GND
按一下此纽﹐使垂直放大器的输入端接地﹒接地符号显示在读出装置上﹒
Px10
按一下此钮一段时间，取1：1 和10：1 之间的读出装置的通道偏向系数，10：1 的电压的探棒以符号表示在通道前（如：“P10”,CH1）,在进行光标电压测量时，会自动包括探棒的电压因素，如果10:1 衰减探棒不使用，
符号不起作用。
2.1示波器按键功能介绍

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.1 示波器按键功能介绍
（22）CH1-X—输入BNC 插座。
（23）CH2-Y—输入BNC 插座。
（24）H POSITION
此控制钮可将信号以水平方向移动。
TIME/DIV-VAR 控制旋钮
以 1-2-5 的顺序递减时间偏向系数，反方向旋转则递增其时间偏向系数。
VAR
按住此钮一段时间选打开VAR 后，时间的偏向系数是校正的。直到进一步调整，反时针方向旋转TIME/DIV以增加时间偏转系数(降低速度)。
（25）X-Y
我们常用的示波器工作模式为Y-T模式，即输入信号随时间的变化，横坐标为时间变量，纵坐标为电压信号。
X-Y模式是指分别在ch1和ch2输入一个信号，分别作为横坐标和纵坐标变量。
按住此钮一段时间，XY模式被激活，仪器可作为X-Y 示波器用。
2.1示波器按键功能介绍
图2-3-11 示波器界面

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.1 示波器按键功能介绍
（26）×1/MAG
在使用MAG（放大）功能的条件下，按下此钮，信号波形将会放大。因此，只有一部分信号波形将被看见，调整H POSITION 可以看到信号中的其余部分。
（27）MAG FUNCTION（放大功能）
x5- x10- x20 MAG
表示有三个档位的放大倍数，按MAG 钮可分别选择。
ALT MAG
按下此钮，可以同时显示原始波形和放大波形。放大扫描波形在原始波形下面3DIV(格)距离处。
（28）ATO/NML-按钮及指示LED
此按钮选择自动或一般触发模式，LED 会显示实际的设定。每按一次控制钮，触发模式依下面次序改变：ATO---NML---ATO
ATO（AUTO,自动）
选择自动模式，如果没有触发信号，时基线会自动扫描轨迹，只有TRIGGER LEVEL 控制钮倍调整到新的电平设定时触发电平才会改变。
NML(NORMAL)
选取一般模式，当TRIGGER LEVEL 控制钮设定在信号峰之间的范围有足够的触发信号，输入信号会触发扫描，当信号未被触发，就不会显示时基线轨迹。当使同步信号变成低频信号时，使用这一模式。（25Hz 或更少）
2.1示波器按键功能介绍

## Slide 18
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.1 示波器按键功能介绍
（（29）SOURCE
此按钮选择触发信号源
当按钮按下时， 触发源以下列顺序改变VERT—CH1—CH2—LINE—EXT—VERT
ERT(垂直模式)
为了观察两个波形，同步信号将随着 CH1 和CH2 上的信号轮流改变。
CH1 触发信号源，来自CH1 的输入端
CH2 触发信号源，来自CH2 的输入端
LINE 触发信号源，从交流电源取样波形获得。对显示与交流电源频率相关的波形极有帮助。
EXT 触发信号源从外部连接器输入，作为外部触发源信号。
（30）TV—选择视频同步信号的按钮。
从混合波形中分离出视频同步信号，直接连接到触发电路。
（31）SLOPE—触发斜率选择按钮。
按一下此按钮选择信号的触发斜率以产生时基。每按一下此钮，斜率方向会从下降缘移动到上升缘，反之以然。
（32）COUPLING
按 下 此 钮 选 择 触 发 耦 合 ， 实 际 的 设 定 由 读 出 显 示 。
每次按下此钮，触发耦合以下列次序改变AC-HFR-LFR-AC
2.1示波器按键功能介绍

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.1 示波器按键功能介绍
（33）COUPLING
AC耦合又称电容耦合。它只允许用触发信号的交流分量触发，触发信号的直流分量被隔断。通常在不考虑DC分量时使用这种耦合方式，以形成稳定触发。但是如果触发信号的频率小于10 Hz，会造成触发困难。
直流耦合(DC)：不隔断触发信号的直流分量。当触发信号的频率较低或者触发信号的占空比很大时，使用直流耦合较好。
低频抑制(LFR)：触发时触发信号经过高通滤波器加到触发电路，触发信号的低频成分被抑制；
高频抑制(HFR)：触发时，触发信号通过低通滤波器加到触发电路，触发信号的高频成分被抑制
（34）TRIGGER LEVEL—带有TRG，LED 的控制钮。
旋转控制钮可以输入一个不同的触发信号（电压），设定在适合的触发位置，开始波形触发扫描。触发电平的大约值会显示在读出装置上。顺时针调整控制钮，触发点向触发信号正峰值移动，反时针则向负峰值移动，当设定值超过观测波形的变化部分，稳定的扫描将停止。
TRG LED如果触发条件符合时，TRG LED 亮。
（35）HOLD OFF—控制钮
当信号波形复杂，使用 TRIGGER LEVEL (35)不可获得稳定的触发，旋转此钮可以调节HOLD-OFF 时间（禁止触发周期超过扫描周期）
当此钮顺时针旋转到头时，HOLD-OFF 周期最小，反时针旋转时，HOLD-OFF周期增加。
（36）TRIG EXT：外部触发信号的输入端BNC 插头
2.1示波器按键功能介绍

## Slide 20
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.1 示波器按键功能介绍
2.1探头校准
可将测试波形的失真减小到最小。使用前检查探头的补偿。任何时候当探头移至不同的输入通道时，定期检查其补偿。
1.将测试棒安装到示波器上（锁住 BNC 接头插入通道输入端）
2.将测试棒滑动开关推至×10 位置。
3.按示波器上 CH1/CH2 钮，将示波器设定到通道1/通道2。
4.按住 P×10 钮，设定波到指示的偏向系数“P10”符号读出。
5.将探棒顶端与示波器前面的 CAL 端子连接。
6.设定示波器控制钮显示双波道功能如下：
垂直：VOLTS/DIV 0.2V
COUPLING DC
ALT/CHOP CHOP
水平：TIME/DIV 0.5ms
触发： MODE ATO
SOURCE VERT
COUPLING AC
SLOPE
7.观察显示波形相比较。若任何一端的探棒需要调整，照步骤8 的指示进行，若不需进一步调整，请进行“功能检查”部分。
8.使用绝缘的小螺丝起子调整探棒，慢慢的旋转调整钮直到探棒得到适当的补偿。

## Slide 21
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.2 函数发生器功能按键介绍
图2-3-12 函数发生器界面
2.2 函数发生器功能按键介绍

## Slide 22
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.2 函数发生器功能按键介绍
【Continuous】键：选择连续模式。
按【Continuous】键，选择连续工作模式，显示出Continuous，并显示出连续波形示意图和连续模式菜单。
连续输出是指输出信号是稳态连续的，信号的波形、频率和幅度都不跟随时间变化
【Modulate】键：选择调制模式。
【Sweep】键：选择扫描模式。
【Burst】键：选择猝发模式。
一个周期内输出一个或多个脉冲。
脉冲：波形在短时间内突变，随后又迅速返回其初始值的物理量称之为脉冲。
【Dual Channel】键：选择双通道操作模式。
双通道操作包含两种模式：参数耦合和波形组合，其中参数耦合又包含频率耦合和幅度耦合
【Counter】键：选择计数器模式
可测量外部波形的频率、周期、占空比等。
仪器前面板的《Sync/Counter》端口输入被测信号
【CHA/CHB】键：通道选择键。
按【CHA/CHB】键，可以循环选择通道 A 和通道 B。
屏幕上方显示通道名称、工作模式、输出波形和负载设置，被选中的通道显示为绿色字符，未被选中的通道显示为白色字符。
2.2 函数发生器功能按键介绍

## Slide 23
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.2 函数发生器功能按键介绍
【Waveform】键：波形选择键。
按【Waveform】键，显示出波形菜单，使用翻页软键，可以循环显示出60 种波形。按菜单软键选中一种波形，波形名称和波形示意图也会随之改变。按〖返回〗软键，可以返回到当前菜单。
波形示意图只是一种简单的模拟图形，分辨率很低，失真也较大。仪器输出的真实波形，需要使用示波器从输出端口进行观察和测试。
【Utility】键：通用设置键。
按相应的软键，可以选择四种通用操作特性：系统设置、参数校准、波形编辑、颜色设置。
这个按键请不要随便按！
【Output】键：输出端口开关键。
2.2 函数发生器功能按键介绍

## Slide 24
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 25
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学习总结及评价
1.了解直流电路的基本知识
2.掌握直流电路的应用
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务一：直流电路的基本知识。 | 操作评价 | 1.了解了示波器、函数发生器等仪器 2.掌握了示波器、函数发生器等仪器功能按键及使用 | 40 |  | 
 | 成果评价 | 1.通过结合实物认示波器、函数发生器等仪器 2.完成示波器、函数发生器等仪器案例操作，掌握其使用。 | 60 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 26
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 27
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
1、调试方波
使用函数信号发生器CH1通道输出频率为2KHz，幅度为2V，占空比为40%的方波。
1：按下 波形选择键“Waveform” 。
2：选择方波。
3：按下返回键。
4：设置频率：按下“Frequency” 键，将频率改为2KHz
设置幅度：按下“Amplitude” 键，将幅度改为2Vpp
设置占空比：按下“Duty lyc” 键，将占空比改为40%
5：按下“output”键，输出波形。
6：用示波器显示函数信号发生器的方波。

## Slide 28
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
2、调试正弦波
调试正弦波
1、按下waveform
2、选择正弦波
3、按下返回键
4、选择频率为50Hz
5、幅度为12Vpp

## Slide 29
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
3、调试锯齿波
调试锯齿波
输出频率为3Khz，幅度为8V的锯齿波，并用示波器测量出来
1、按下waveform
2、选择锯齿波
3、按下返回键
4、选择频率为3KHz
5、幅度为8Vpp
6、偏移量offset为0V

## Slide 30
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
4、调试脉冲波
调试脉冲波
输出周期1ms，幅度为10V，脉冲宽度为500us的脉冲波，并用示波器测量出来。
1、按下waveform
2、选择脉冲波
3、按下返回键
4、选择周期为1ms
5、幅度为10Vpp
6、偏移量offset为0V
7、脉冲宽度width设置为500us。

## Slide 31
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程